# Allmän beskrivning

Cobas h232 är ett system för kvantitativ bestämning av immunoanalyser. Speciella testremsor finns för olika analyser.

Instrumentets har touch-knappar på displayen och alla val görs genom att trycka på den.

# Uppstart/stängning av instrumentet

Placera analysatorn i nätanslutningsaggregatet. Slå på instrumentet genom att trycka på ON/OFF-knappen i ca 5 sekunder. Instrumentet genomför en självtest som tar ca 15 sekunder. 
Nu visas en Statusbild

Tryck på bocken i nedre, högra hörnet.

Ange användar-ID genom att använda siffertangenterna eller scanna in det t.ex. kxellron.

Nu visas huvudmenyn och instrumentet är klart att använda.

Instrumentet slås av manuellt genom att trycka på ON/OFF-knappen i ca 2 sekunder.

# Reagens

Teststickor för analys.

Används inom 15 minuter efter det att folieförpackningen är öppnad.

Förvaras i kyla.

Hållbar:

Till utgångsdatum i kyl.

En vecka i rumstemperatur.

Till varje reagensförpackning medföljer ett lotnr.specifikt chip, vid lotnummerbyte på reagensstickorna ska detta chip läsas in. Låt gärna chipet sitta kvar i instrumentet för att skydda de elektriska kontakterna från smuts.

Varje gång instrumentet används, dock högst en gång per dag

- Kontroll av det optiska systemet:
Kontrollstickor:

Cardiac IQC low

Cardiac IQC high

Förvaras I rumstemperatur.

Hållbar: Oöppnad burk till utgångsdatum

Öppnad burk i sex månader

- Vid ny lot av kontrollstickor ska medföljande chip läsas in.

- Från huvudmenyn, välj QC-test

- Sätt i en kontrollsticka.
Resultatet presenteras på displayen.
Tryck på ikonen för huvudmeny, upprepa från punkt 2 med nästa kontrollsticka.

- Avsluta med att trycka på huvudmenyikonen.

# KONTROLL

Level 1

Level 2

Med kontrollförpackningen följer ett kodchip som ska läsas in i instrumentet på samma sätt som reagenschipet.

### KONTROLLHANTERING

Kontrollen späds med 1,0 ml renat vatten.

Rotera flaskan försiktigt, utan att skum bildas, så att innehållet är helt löst inom 15 minuter.

Kontrollserumet är nu färdigt att använda.

Hållbart 8 veckor i frys. Flaskan går att tina och frysa igen 4 gånger.

### KONTROLLFREKVENS

Två nivåer, kontrollerna analyseras enligt följande: Level 1 och Level 2 varvas varannan dag Resultatet förs in manuellt på kontrollista som finns i instrumentpärmen.

### ANALYS AV KONTROLL

- Från huvudmenyn, välj QC-test.

- Sätt i en testremsa.

- Välj den lot av kontroll du vill analysera genom att trycka på rätt lot.nr på displayen.

- Välj kontrollnivå.
Testremsan värms upp
När pipettsymbolen visas ska prov appliceras inom fem minuter.

- Sug med pipett upp 150 µL och applicera på testremsan.

- Resultatet presenteras på displayen tillsammans med kontrollgränserna och texten ”Pass” eller ”Fail”

- Tryck på ”Pilen” för att backa och ta ut testremsan.
Välj ny kontrollnivå och upprepa från punkt 4.

- Resultatet förs i manuellt på kontrollista som finns i loggpärmen

# Analys av patientprover

- Från huvudmenyn -
Ange användar-ID – scanna

- Välj Patienttest -
Ange Patient-ID  - scanna

- Sätt i en testremsa. 
Testremsan värms upp.
När pipettsymbolen visas ska prov appliceras inom fem minuter

- Sug med Roche-pipett upp 150 µL hepariniserat helblod och applicera på testremsan.

- Tryck på bock för att bekräfta att prov applicerats.

- Testresultatet visas efter ca 10 - 15 minuter.

- Tryck på pilen eller huvudmenyikonen för att backa och ta ut testremsan.

- Välj Patienttest och upprepa från punkt 2.
Om instrumentet hinner slockna dra ut stickan innan instrumentet slås på.

- Efter avslutad körning, logga ut.

# Underhåll

#### Daglig rengöring

Rengöring av instrumentets utsida

- Tag bort instrumentet från basenheten och placera det horisontellt på ett bord

- Ta bort luckan till provapplikationsfältet genom att dr den framåt horisontellt. Om den är mycket smutsig kan luckan till applikationsfältet (separat från instrumentet) sköljas under rinnande varmt vatten. Torka luckan därefter med en torr och ren duk.

- Rengör instrumentets utsida med en lätt fuktad duk. Torka sedan med en ren och torr duk.

Vid behov

Stäng av instrumentet, ta bort det från basenheten och rengör instrumentets utsida med en lätt fuktad kompress.

Ta lös luckan till applikationsfältet , torka med fuktad kompress eller skölj under rinnande vatten.

Vid rengöring av streckkodsläsarens fönster- se Användarmanual sid. 125

### Rengöring av plasthöljet

Rengör instrumentet när det blir smutsigt. Stäng av instrumentet före rengöring och koppla ur strömförsörjningen.

Använd endast

- Luddfria bomullstussar

- Luddfria dukar

Använd inte desinfektionslösning eller spray och använd inte dukar eller bomullstussar som är dyblöta, eftersom rengöringsmedlet kan tränga in i instrumentet och skada detta.

#### Tillåtna rengöringsmedel

- Ammoniumkloridlösning (2%)

- Utspädd blekmedelslösning (1:10)

- Mild tvållösning

- Dispatch®

- Citronsyra

- Väteperoxid (0,5%)

- Natriumhypokloritlösning (0,6%)

- 70 % ISO propylalkohol (ISO propanol)

- coaguWipe Blech Towel (får endast användas för rengöring av instrumentets utsida)

#### Kemiska rengöringsmedel

Om du använder något av de kemiska rengöringsmedel som nämns ovan, observera den säkerhetsinformation som finns på förpackningen eller behållaren med respektive medel. Vissa medel får inte användas tillsammans eftersom detta kan orsaka oönskade reaktioner.

#### Ordningsföljd vid rengöring

- Avlägsna först eventuellt blod eller annan smuts med vatten eller tvållösning

- Desinficera sedan instrumentet

# Felkoder, förklaringar och åtgärder

Se Användarmanual Cobas h232 sid 127.

# Förteckning – dokumentation

- Användarmanual Cobas h232 2006-10

- Insert: Roche Cardiac IQC

- Insert: Control Troponin T och T Quantitative

- Insert: Control BNP och BNP Quantitative

- Insert: Control D-Dimer och D-Dimer Quantitative