Serienummer: ________________

Den genomsnittliga transmittansen(Medel T) skall ligga inom intervall 0,9500-1,0500. Nya värden ska jämföras med startvärdet. Det nya värdet får inte avvika mer än +0,0100T från det första värdet..

Standardavvikelsen(SD, T) skall vid varje mätning vara mindre än 0,0015 och driften(Avv.max) skall vara mindre än 0,0140.

OBS ! Man får också resultat av Avvik., T men det värdet behöver inte noteras.

| Datum | Medel, T (Genomsnittlig transmittans) Intervall :0,9500-1,0500 | SD, T (standardavvikelse) Skall vara mindre än: 0,00150 | Avv.max (drift) Skall vara mindre än: 0,01400 | Signatur |
| --- | --- | --- | --- | --- |