ALLMÄN BESKRIVNING

QuikRead systemet består av QuikRead go instrument och QuikRead reagenskit.

UPPSTART/ STÄNGNING AV INSTRUMENTET

Instrumentet är fabrikskalibrerat.

Instrumentet gör en automatisk självkontroll vid uppstart och efter varje analyserat prov.

ANALYS AV INTERNA KONTROLLER

Kvalitetskontroll analyseras som patientprov, men resultaten lagras i en separat resultatfil.

För att starta en kvalitetskontrollanalys, välj Kvalitetskontroll på huvudmenyn och följ instruktionerna på skärmen.

ANALYS AV PATIENTPROVER

Provmaterial kan vara kapillärblod eller helblod från EDTA-rör.

- Alla reagens ska vara rumstempererade (18-25°) före analys.
Förvaring av reagenskorkar måste ske i originalburk med stängt lock eftersom korkarna är fuktkänsliga. Blanda aldrig reagenskorkar eller buffert-kyvetter från olika batchnummer.

- Riv försiktigt av förslutningen på den förfyllda kyvetten. Håll i den övre delen på kyvetten i alla moment.

- Tillsätt 20µL blod med hjälp av en kapillär. Inga luftbubblor får förekomma.

- Torka av utsidan av provkapillären och töm den sedan i bufferten i kyvetten med hjälp av pistongen. Prov kan förvaras i kapillären i 15 minuter innan analysen utförs.

- Sätt på reagenskorken ordentligt. Prov kan förvaras i 2 timmar innan analys utförs.

- Välj Analysera i displayen. Ange personnummer. Sätt i kyvetten med streckkod framåt.

- Analysen utförs automatiskt

- Instrumentet läser CRP koncentrationen inom 2 minuter, resultatet visas i displayen.

MÄTOMRÅDE

5-200mg/L

KONTROLLHANTERING

En nivå, kontrollen analyseras enligt följande varje dag när prov finns, dock högst en gång/dag.

Kontrollvärdet är specificerat för pipettering av 20µL kontrollösning, med samma instruktioner som för analys av ett helblodsprov.

Kontrollerna är hållbara till utgångsdatum vid förvaring vid 2-8 ° C.

Öppnad flaska: Hållbar i 2 månader vid förvaring vid 2-8° C.

Använd ej kontrollen om den har en misstänkt/ synlig bakterieväxt.

Låt kontrollen bli rumstempererad innan analys utförs. Kontroller analyseras varje dag, eller när prov finns. För in resultatet av kontrollen i logglistan.

EXTERN KONTROLL

Equalis PNA, se www.equalis.se

UNDERHÅLL

Rengör regelbundet utsidan av instrumentet med en luddfri trasa fuktad med vatten. Var speciellt noggrann med displayen. Se till att ingen vätska rinner ut på kanterna i displayen, mätbrunnen eller kontakterna. OBS att ingen rengöring ska ske i mätbrunnen.

Om nödvändigt kan instrumentet torkas av med ett milt rengöringsmedel (ex. diskmedel). Använd inte organiska lösningsmedel eller frätande ämnen för att rengöra instrumentet.

Spill av potentiellt infektiöst material bör torkas bort med absorberande papper och de kontaminerande områdena torkas med ett standarddesinfektionsmedel eller 70 % etanol.

Stäng av instrumentet en gång/vecka.

FELKODER, FÖRKLARINGAR OCH ÅTGÄRDERSÖKNING

Se användarhandbok

ÖVRIG DOKUMENTATION

Användarhandbok QuikRead go ® Instrument